Elektriskie mērījumi

| N. | Mērlielums/ mērīšanas līdzeklis | Diapazons | Kalibrēšanas un mērīšanas spēja izteikta kā paplašinātā nenoteiktība pie k=2 (±) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pretestība/ Ģenerācija (ommetri, megaommetri, zemējuma mērītāji, fāze - nulle (zeme) mērītāji) | 100 mΩ 200 mΩ 400 mΩ 800 mΩ 1 Ω 2 Ω 4 Ω 8 Ω 10 Ω 20 Ω 40 Ω 80 Ω 100 Ω 200 Ω 400 Ω 800 Ω | 57.63 mΩ 57.66 mΩ 57.72 mΩ 57.77 mΩ 0.058 Ω 0.058 Ω 0.059 Ω 0.35 Ω 0.35 Ω 0.35 Ω 2.31 Ω 2.32 Ω 2.32 Ω 0.47 Ω 0.95 Ω 1.9 Ω |
|  |  | 1 kΩ 2 kΩ 4 kΩ 8 kΩ 10 kΩ 20 kΩ 40 kΩ 80 kΩ 100 kΩ 200 kΩ 400 kΩ 800 kΩ 1 MΩ 2 MΩ 4 MΩ 8 MΩ 10 MΩ 20 MΩ 40 MΩ 80 MΩ 100 MΩ 200 MΩ 400 MΩ 800 MΩ 1 GΩ 2 GΩ 4 GΩ 8 GΩ 98.56 GΩ | 0.0024 kΩ 0.0047 kΩ 0.0095 kΩ 0.019 kΩ 0.024 kΩ 0.046 kΩ 0.093 kΩ 0.19 kΩ 0.23 kΩ 0.46 kΩ 0.93 kΩ 1.85 kΩ 0.0035 MΩ 0.0070 MΩ 0.014 MΩ 0.028 MΩ 0.059 MΩ 0.12 MΩ 0.24 MΩ 0.47 MΩ 0.59 MΩ 1.18 MΩ 2.37 MΩ 4.73 MΩ 0.012 GΩ 0.023 GΩ 0.047 GΩ 0.092 GΩ 17.16 GΩ |
| 2. | Līdzspriegums/ Ģenerācija (voltmetri, vatmetri, multimetri, multimetri ar strāvas knaibļu izvadu, līdzsprieguma avots) | (0÷330) mV (0.33÷3.3) V (3.3÷33) V (33÷330) V (33÷1000) V | (3.5÷23) μV (0.0000058÷0.00019)V (0.000058÷0.0019)V (0.0032÷0.021)V (0.021÷0.057)V |
| 3. | Maiņspriegums/ Ģenerācija (voltmetri, vatmetri, multimetri, multimetri ar strāvas knaibļu izvadu) | (0÷33)mV (10Hz÷100kHz) (33÷330)mV (10Hz÷500kHz) (0.33÷3.3)V (10Hz÷450kHz) (3.3÷33)V (10Hz÷100kHz) (33÷330)V (45Hz÷20kHz) (330÷1000)V (45Hz÷7kHz) | (0.010÷0.027) mV (0.021÷0.40) mV (0.00014÷0.0040) V (0.0010÷0.0014) V (0.0076÷0.088) V (0.10÷0.12) V |
|  | Līdzstrāva / Ģenerācija (ampērmetri, vatmetri, multimetri) | (0÷3.3) mA (3.3÷33) mA (33÷330) mA (0.33÷2.2) mA (2.2÷11) A | (0.058÷0.51) μA (0.295÷4.22) μA (3.89÷58.77) μA (0.054÷0.77) mA (1.04÷4.20) mA |
|  | Maiņstrāva/ Ģenerācija (ampērmetri, vatmetri, multimetri, multimetri ar strāvas knaibļu izvadu, mērknaibles) | (0÷330 µA; (45Hz ÷5kHz) (0.33÷3.3) mA;(45Hz ÷5kHz) (3.3÷33) mA; (45Hz ÷5kHz) (33÷330) mA;(45Hz ÷5kHz) (0.33÷2.2) A; (45Hz ÷5kHz) (2.2÷11) A; (500Hz ÷1kHz) (20÷550) A; (50Hz) | (0.29 ÷4.76) µA (0.54 ÷7.77) µA (5.13÷77.72) µA (0.051 ÷1.075) mA (0.61÷19.03) mA (3.47 ÷38.21)mA (0.25 ÷6.22) A |
|  | Pretestība/ Ģenerācija (multimetri, multimetri ar strāvas knaibļu izvadu, ampērvoltommetrs) | 11Ω 33Ω 110Ω 330Ω 1.1kΩ 3.3kΩ 11kΩ 33kΩ 110kΩ 330kΩ 1.1MΩ 3.3MΩ 11MΩ 33MΩ 110MΩ 330kΩ | 0.0094 Ω 0.018 Ω 0.021 Ω 0.036 Ω 0.13 Ω 0.32 Ω 1.33 Ω 3.21 Ω 15.51 Ω 18.26 Ω 0.20 kΩ 0.53 kΩ 7.57 kΩ 35.01 kΩ 0.63 kΩ 1.74 MΩ |
| 4. | Līdzspriegums/ Mērīšana (kalibratori, līdzstrāvas potenciometrs) | (0 ÷ 200) mV (0.2 ÷ 2) V (2 ÷ 20) V (20 ÷ 200) V (200 ÷ 1000) V | (0.15 ÷ 0.89) µV (0.55 ÷ 7.16) µV (5.03 ÷ 68.96) µV (0.050 ÷ 1.04) mV (0.61 ÷ 5.54) mV |
| 5. | Maiņspriegums/ Mērīšana (kalibratori) | (0÷200) mV; (20Hz÷100kHz) (0.2 ÷ 2) V; (20Hz÷1MHz) (2 ÷ 20) V; (20Hz÷1MHz) (20 ÷ 200) V; (20Hz÷100kHz) (200÷1000) V; (55Hz÷30kHz) | (0.019 ÷ 0.17) mV (0.14 ÷ 3.67) mV (1.21 ÷ 319.04) mV (0.014 ÷ 0.11) V (0.074 ÷ 0.63) V |
|  | Līdzstrāva/ Mērīšana (kalibratori) | (0 ÷ 200) µA (0.2 ÷ 2) mA (2 ÷ 20) mA (20 ÷ 200) mA (0.2 ÷ 2) A (2 ÷ 20) A | (0.50 ÷ 4.27) nA (4.73 ÷ 22.66) nA (0.047 ÷ 0.26) µA (0.93 ÷ 8.28) µA (0.021 ÷ 0.79) mA (0.47 ÷ 4.51) mA |
|  | Maiņstrāva/ Mērīšana (kalibratori) | (0÷ 200) µA; (45Hz÷5kHz) (0.2 ÷ 2) mA; (45Hz÷5kHz) (2 ÷ 20) mA; (45Hz÷5kHz) (20 ÷ 200) mA; (45Hz÷5kHz) (0.2 ÷ 2) A; (45Hz÷5kHz) (2 ÷ 20) A; (45Hz÷10kHz) | (0.040 ÷ 0.074) µA (0.39 ÷ 0.67) µA (3.87 ÷ 6.68) µA (0.039 ÷ 0.067) mA (0.76 ÷ 1.68) mA (10.22 ÷ 32.14) mA |
| 6. | Pretestība/ Mērīšana (pretestību magazīna, līdzstrāvas tilti, kalibratori) | (0 ÷ 2) Ω (0 ÷ 20) Ω (0 ÷ 200) Ω (0 ÷ 2) kΩ (0 ÷ 20) kΩ (0 ÷ 200) kΩ (0 ÷ 2) MΩ (0 ÷ 20) MΩ (0 ÷ 200) MΩ (0 ÷ 2) GΩ | (4.67 ÷ 12.49) µΩ (16.44 ÷ 112.80) µΩ (58.59 ÷ 985.02) µΩ (0.59 ÷ 8.64) mΩ (5.86 ÷ 86.07) mΩ (0.059 ÷ 0.98) Ω (1.16 ÷ 12.83) Ω (0.12 ÷ 0.25) kΩ (11.55 ÷ 14.58) kΩ (1.15 ÷ 1.29) MΩ |
| 7. | Laiks/ Mērīšana (mehāniskie hronometri) | 60 min 60 s | 0.11 s 0.02 s |
| 8. | Apgaismojums/ Ģenerācija (luksmetri) | (2 ÷ 1500) lx | (0.05÷ 60.95) lx |
| 9. | Strāvmaiņu un spriegummaiņu mērīšanas aparatūra | (0.1÷1.5) % (1÷100) min | 0.005% (0.057÷ 0.57)min |
| 10. | Kapacitāte/ Ģenerācija (kapacitātes mērītāji) | 200pF 300pF 2nF 3nF 20nF 30nF 40nF 200nF 400nF | 0,416pF 1,629pF 4,453pF 22,46pF 0,055nF 0,203nF 0,403nF 0,462nF 0,833nF |
| 11. | Induktivitāte Ģenerācija (induktivitāte mērītāji) | 2(H 20(H 50(H 2mH 3mH 20mH 30mH 200mH 300mH 500mH | 0,132(H 0,129(H 0,21(H 4,16(H 6,34(H 0,44mH 0,064mH 0,435mH 0,644mH 1,14mH |